小鼠单抗分型试剂盒（ELISA捕获法）

产品编号：8305C

酶标板分别包被抗小鼠IgG1、IgG2a、IgG2b、IgG3、IgM、IgA，加入适当稀释度的细胞培养上清或纯化抗体孵育，然后洗去未结合的部分，再加HRP标记的抗小鼠Ig抗体，洗去未结合的部分后，加ABTS显色液, 根据显色深浅判断检测结果。

小鼠单克隆抗体分型试剂用于定性检测小鼠单克隆抗体类型。一般对检测结果可以直接解释，但由于某些样品的特性，需要谨慎解释实验结果。

本试剂盒可用于检测培养上清（上清或浓缩），或纯化抗体。

本试剂盒不适合检测腹水样品，原因是小鼠宿主免疫球蛋白可能带来干扰。

规格

96T，可检测12个样品

运输、储存和有效期

冷藏运输，2-8°C储存，避光，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期1年。

试剂盒组成

- 山羊抗小鼠免疫球蛋白分类抗体包被板，96孔，  8孔x 12条，每条用于检测1个样品。

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A(mIgG1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B(mIgG2a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C(mIgG2b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D(mIgG3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E(mIgM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F(mIgA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G(Control-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H(Control+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图：1~12列为1~12号样品，A~H行为不同亚类或阴阳性对照

- PBS 50ml

- 羊抗鼠-HRP(11ml)

- 20X洗涤液(25ml)

- ABTS显色液(11ml)

- ABTS终止液(11ml)

自备试剂和设备

- 酶标仪，可以检测405 nm/450吸光度, 也可肉眼观察

- 能够吸取0.5~10μl，10~200μl，100~1000μl的移液器

- 吸取1~25ml的移液器或/和移液管

- 1000ml量筒

- 吸水纸

- 蒸馏水或去离子水

- 配制稀释样品的试管。

实验准备

- 将试剂从冰箱取出，平衡至室温18~25 °C，不能从冰箱取出后立即打开酶标板，否则由于吸潮，降低酶标板的性能。

- 样品的稀释：培养上清直接使用，浓缩培养上清参考浓缩倍数用样品稀释液稀释，纯化抗体稀释到2μg/ml，每份样品稀释后至少需要1.0ml（复孔检测需要2.0ml）

- 1X洗涤液的配制：20X浓缩洗涤液（25ml）加去离子水稀释至500ml混匀，未用完的部分冷藏储存。冷藏的20X浓缩洗涤液可能有结晶，平衡至室温后结晶消失，摇匀取部分稀释或一次性稀释完毕。

操作步骤

- 检查所有时间和样品是否已经平衡至室温18~25 °C，20X浓缩洗涤液，ABTS终止液(11ml)刚从冷藏取出时可能有结晶，确保其充分溶解并混匀。

- 根据需要，取出相应条数的板条，1个样品需要1条（单孔）或2条（复孔），不用的板条放回铝箔袋，密封好以便下次使用。

- 在板条上标记好样品号，稀释好的样品100ul加入到相应板条中，用封板膜封板，室温孵育1小时

- 甩去孔中的液体，在纸巾上拍干

- 用排枪加入洗涤液（可用酶标洗板机），每孔300μl，静置1分钟，甩干，在纸巾上拍干，此步骤重复3次，将洗涤液甩出，在纸巾上拍干。

- 在每孔中加入HRP标记的羊抗鼠IgG，每孔100μl，用封板胶封板，室温孵育30分钟。

- 重复步骤4~5。

- 在每孔中加入ABTS显色液100ul，轻轻振荡，避光室温孵育5~15分钟（根据显色情况，阴性不显色或很淡颜色，阳性显深绿色，适当延长或缩短时间）。

若仅需要肉眼观察，此步可以结束。如需要测定吸光度值，可继续步骤9.。

- 在每孔中加入终止液100ul，立即在酶标仪上读取A405nm, 参考波长450nm。

可能出现的问题和解决方案

| 问题 | 可能原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| G不显色 H强显色 A~F均不显色 | 待测抗体浓度过低 | 提高样品的抗体浓度 |
|  | 杂交瘤未分泌抗体 | 检查抗体分泌 |
| G不显色 H强显色 A~F多孔强显色 | 样品中不是单克隆 | 重新克隆 |
|  | 样品使用腹水，腹水中含有宿主来源的抗体 | 使用纯化样品，或用间接法检测 |
|  | 样品中的过高浓度抗体可能与分型特异性抗体或二抗有交叉反应 | 进一步稀释样品 |
|  | IgG1样品也被IgG2a测出阳性 | 忽略IgG2a信号，只考虑IgG1信号 |
|  | 样品被IgG1特异性抗体标记，也被另外一种分型抗体标记（特别是腹水） | 忽略IgG1信号，因为属于宿主来源的抗体 |