小鼠单抗分型试剂盒（ELISA间接法）

产品编号：8305I

酶标板直接包被腹水、 纯化抗体，或包被抗原与腹水和纯化抗体、培养上清反应，再与山抗小鼠IgG1、IgG2a、IgG2b、IgG3、IgM、IgA，孵育，洗去未结合的部分，再加HRP标记的兔抗山羊抗体，洗去未结合的部分后，加ABTS显色液, 根据显色深浅判断检测结果。

小鼠单克隆抗体分型试剂用于定性检测小鼠单克隆抗体亚类。一般对检测结果可以直接解释，但由于某些样品的特殊性，需要谨慎解释实验结果。

本试剂盒可用于检测腹水、培养上清或纯化抗体。

规格

96T，可检测12个样品

运输、储存和有效期

冷藏运输，2-8°C储存，避光，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期1年。

试剂盒组成

- 酶标板96孔，1块（全新未包被）

- PBS, 50ml（用于稀释抗原和样品）

- 山羊抗小鼠免疫球蛋白抗体：A:山羊抗小鼠IgG1, 1.3ml; B:山羊抗小鼠IgG2a, 1.3ml; C:山羊抗小鼠IgG2b, 1.3ml; D:山羊抗小鼠IgG3, 1.3ml; E:山羊抗小鼠IgM, 1.3ml; F:山羊抗小鼠IgA, 1.3ml; G：阴性对照，1.3ml; H: 阳性对照：1.3ml

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A(mIgG1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B(mIgG2a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C(mIgG2b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D(mIgG3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E(mIgM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F(mIgA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G(Control-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H(Control+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图：1~12列为1~12号样品，A~H行为不同亚类或阴阳性对照

4.  兔抗山羊-HRP(11ml直接使用

5.  20X洗涤液(25ml，稀释后使用)

6.  ABTS显色液(11ml直接使用)

7.  ABTS 终止液(11ml直接使用)

自备试剂和设备

- 酶标仪，可以检测405 nm/450吸光度, 也可肉眼观察

- 能够吸取0.5~10μl，10~200μl，100~1000μl的移液器

- 吸取1~25ml的移液器或/和移液管

- 1000ml量筒

- 吸水纸

- 蒸馏水或去离子水

- 配制稀释样品的试管。

实验准备

- 将试剂从冰箱取出，平衡至室温18~25 °C。

- 1X洗涤液的配制：20X浓缩洗涤液（25ml）加去离子水稀释至500ml混匀，未用完的部分冷藏储存。冷藏的20X浓缩洗涤液可能有结晶，平衡至室温后结晶消失，摇匀取部分稀释或一次性稀释完毕。

操作步骤

包被腹水或纯化抗体，此方法适合于腹水和纯化抗体检测，不适合培养上清或浓缩培养上清的检测

- 用PBS稀释腹水或纯化单抗，腹水1:5000稀释，纯化抗体稀释到2μg/ml，每份样品稀释1.0ml（复孔检测需要2.0ml）。

腹水稀释方法：1:100稀释，取990ul PBS加10ul腹水; 再取980ul的PBS，加20ul的1:100稀释腹水。

- 根据需要，取出相应条数的板条，1个样品需要1条（单孔）或2条（复孔）微孔板。

- 在板条上标记好样品号，将样品加入对应的板条中，每孔100ul。用封板膜封板，37℃孵育1小时。

- 甩去孔中的液体，在纸巾上拍干。

- 用排枪加入洗涤液（可用酶标洗板机），每孔300μl，静置1分钟，甩干，在纸巾上拍干，此步骤重复3次。

- 将分型抗体A~F分别加入A~F孔，每孔100ul，G孔加阴性对照，H孔加阳性对照，用封板膜封板，室温孵育30分钟。

- 重复步骤4~5。

- 在每孔中加入HRP标记的兔抗山羊IgG，每孔100μl，用封板胶封板，室温孵育15分钟。

- 重复步骤4~5。

- 在每孔中加入ABTS显色液100ul，轻轻振荡，避光室温孵育5~15分钟（根据显色情况适当延长或缩短时间）

若仅需要肉眼观察，此步可以结束。如需要测定吸光度值，可继续以下步骤.。

- 在每孔中加入终止液100ul，立即在酶标仪上读取A405nm, 参考波长450nm。

包被抗原，此方法适用于检测腹水、培养上清、浓缩培养上清和纯化抗体

1.  用PBS稀释抗原，浓度2ug/ml, 小分子抗原需要与载体链接。

2.  根据需要，取出相应条数的板条，1个样品需要1条（单孔）或2条（复孔）微孔板。在板条上标记好样品号，将稀释好的抗原加入到板条孔中，每孔100ul。用封板膜封板，37℃孵育1小时。

3.  甩去孔中的液体，在纸巾上拍干。

4.  用排枪加入洗涤液（可用酶标洗板机），每孔300μl，静置1分钟，甩干，在纸巾上拍干，此步骤重复3次。

5. 将腹水或纯化抗体或浓缩培养上清用PBS稀释，未浓缩培养上清直接使用，腹水1:5000稀释，纯化抗体稀释到1μg/ml，每份样品稀释1.0ml（复孔检测需要2.0ml）。

腹水稀释方法：1:100稀释，取990ul PBS加10ul腹水; 再取980ul的PBS，加20ul的1:100稀释腹水。

将培养上清、稀释的腹水、纯化抗体或浓缩培养上清加入相应样品号的板条中，每孔100ul, 封板膜封板，室温孵育2小时。

- 重复步骤3~4。

7.  将分型抗体A~F分别加入A~F孔，每孔100ul，G孔加阴性对照，H孔加阳性对照，用封板膜封板，室温孵育30分钟。

8.  重复步骤3~4。在每孔中加入HRP标记的兔抗山羊IgG，每孔100μl，用封板胶封板，室温孵育15分钟。

9.  重复步骤3~4。在每孔中加入ABTS显色液100ul，轻轻振荡，避光室温孵育5~15分钟（根据显色情况适当延长或缩短时间）。

若仅需要肉眼观察，此步可以结束。如需要测定吸光度值，可继续以下步骤.。

10.在每孔中加入终止液100ul，立即在酶标仪上读取A405nm, 参考波长450nm。

结果解释：

G为强阳性，或H为阴性或弱阳性，试剂操作顺序或加样错误，也可能试剂失效。

G为阴性对照微弱颜色或无色，H为阳性对照，呈强显色可以做进一步的分析。

| 问题 | 可能原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| A~F均不显色或显色弱 | 待测抗体浓度过低 | 提高样品的抗体浓度 |
|  | 杂交瘤未分泌抗体 | 检查抗体分泌 |
| A~F多孔强显色 | 样品中不是单克隆 | 重新克隆 |
|  | 腹水中含有宿主来源的抗体 | 使用纯化样品，进一步稀释腹水使污染物进一步稀释，或者改用包被抗原的间接法检测 |
|  | 样品中的过高浓度抗体可能与分型特异性抗体或二抗有交叉反应 | 进一步稀释样品 |
|  | 洗板不正确 | 正确洗板 |
|  | IgG1样品也被IgG2a测出阳性 | 忽略IgG2a信号，只考虑IgG1信号 |
|  | 样品被IgG1特异性抗体标记，也被另外一种分型抗体标记（特别是腹水） | 忽略IgG1信号，因为属于宿主来源的抗体 |